
一、采购需求

（一）采购资金的支付方式、时间、条件
1. 合同总价的1%作为履约保证金，合同签订时由乙方交入甲方账户，在质保期满后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。
2.货物自成交供应商送达采购人指定地点，安装调试摆放完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）后的两周内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商全额支付合同总额。 
（二）服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	质保期
	质保期1年。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

2.质保期满后，免人工费、差旅费，软件终身免费升级。

	服务效率
	合同货物出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，4小时内到场，不超过2个工作日内解决故障。

	交付时间和地点
	1.交付时间：合同签订后7个工作日内（不满足将不予接受）完毕并交付使用。

2.地点：采购人指定地点。

	验收标准
	1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对成交供应商提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

4.验收费用由成交供应商承担。

	其他技术、服务要求
	1.培训：
1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。
1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。
1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。
2.安装调试（若需要安装调试）：

2.1 安装地点：采购人指定地点。

2.2 安装完成时间：如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。

2.5 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。


技术要求

要求：报价为含税价，包括运费以及安装费用等，要求更换周期表。
	内容
	型号规格
	品牌
	数量
	备注

	（一）、型号：YJD-RO-500L(新区）

	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）
	1套
	一年一次

	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）
	1套
	一年一次

	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特
	3支×2
	一年二次

	终端滤芯
	0.22um；10英寸
	源澈
	3支×1
	一年一次

	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能
	2支
	一年一次

	UV灯管
	UV-LB3
	重庆瑞朗
	1支×1
	一年一次

	取水点滤芯
	0.22um;10英寸
	源澈
	4支
	一年一次

	水质检查
	
	
	1次
	第三方检测一年一次

	（二）、型号：YJD-RO-500L（老区）

	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）
	1套
	一年一次

	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）
	1套
	一年一次

	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特
	3支×2
	一年二次

	终端滤芯
	0.22um；10英寸
	源澈
	3支×2
	一年二次

	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能
	2支
	一年一次

	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗
	1支×1
	一年一次

	取水点滤芯
	0.22um;10英寸
	源澈
	1支
	一年一次

	水质检查
	
	
	1次
	第三方检测一年一次

	（三）、型号：RO-MB-50L（生化室）

	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特
	1支×2
	一年二次

	活性炭滤芯
	20英寸
	源澈
	1支×2
	一年二次

	线绕滤芯
	20英寸
	源澈
	1支×2
	一年二次

	终端滤芯
	0.45um;10英寸
	源澈
	1支×1
	一年一次

	纯化柱
	MR-4
	镀鑫
	1套
	一年一次

	反渗透膜
	50Ｌ/Ｈ-80Ｌ/Ｈ
	国产
	1支
	一年一次

	UV灯
	PC-1  304
	重庆瑞朗
	1支×1
	一年1次

	水质检查
	
	1次
	第三方检测一年一次

	（四）、型号：YJD-RO-500L（3号楼）

	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）
	1套
	一年一次

	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）
	1套
	一年一次

	保安滤芯


	5um;20英寸
	科百特
	1支×2
	一年四次

	终端滤芯
	0.22um;10英寸
	海德能
	1支×1
	一年一次

	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能
	2支
	一年一次

	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗
	1支×1
	一年一次

	水质检查
	
	1次
	第三方检测一年一次

	（五）、型号：LAWS-250L/L（一楼自动饮水）

	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）
	1套
	一年一次

	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）
	1套
	一年一次

	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特
	1支×2
	一年二次

	一级反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能
	2支
	一年一次

	二级反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能
	1支
	一年一次

	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗
	1支x1
	一年一次

	水质检查
	
	
	1次
	第三方检测一年一次

	（六）、型号：20号楼PI动物实验室

	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）
	1套
	一年一次

	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）
	1套
	一年一次

	预处理3
	软化树脂
	软化树脂
	1套
	一年一次

	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特
	1支x2
	一年二次

	一级反渗透膜
	
	海德能
	3支
	一年一次

	终端滤芯
	20英寸尼龙
	源澈
	1支
	一年一次

	水质检查
	
	
	1次
	第三方检测一年一次


二、维护周期表

	时间
	施工内容

	
	

	签订合同一周
	原设备耗材更换.冲洗工作

	与换耗材同一天
	对管路和RO主机消毒

	每月1次
	机房现场巡查

	换耗材后三个月
	1.检查纯化水电导率

2.对机房内管道消毒、漂洗、3.对系统管网消毒、漂洗（5台动物用水机组）

4.原水箱消毒、漂洗、5.纯水箱消毒、漂洗（5台动物用水机组）
6.超纯水箱消毒、漂洗

	离第一次维护后三个月
	1.更换保安过滤芯、2.更换UV灯管

3.更换精抛树脂、4.终端滤芯更换

5.对机房内管道消毒、漂洗、6.对系统管网消毒、漂洗（5台动物用水机组）

7.原水箱消毒、漂洗、8.纯水箱消毒、漂洗（5台动物用水机组）

9.超纯水箱消毒、漂洗

	离第二次维护后三个月
	1.检查纯化水电导率

2.对机房内管道消毒、漂洗、3.对系统管网消毒、漂洗（5台动物用水机组）

4.原水箱消毒、漂洗、5.纯水箱消毒、漂洗（5台动物用水机组）

6.超纯水箱消毒、漂洗

	离第三次维护后三个月
	1.更换保安过滤芯、2.更换UV灯管

3.更换精抛树脂、4.终端滤芯更换

5.对机房内管道消毒、漂洗、6.对系统管网消毒、漂洗

7.原水箱消毒、漂洗、8.纯水箱消毒、漂洗

9.超纯水箱消毒、漂洗


	三、浙江中医药大学动物实验研究中心使用耗材品牌

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌

	1
	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特

	2
	终端滤芯
	0.22um；10英寸
	源澈

	3
	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能

	4
	UV灯管
	UV-LB3
	重庆瑞朗

	5
	取水点滤芯
	0.22um;10英寸
	源澈

	6
	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特

	7
	终端滤芯
	0.22um；10英寸
	源澈

	8
	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能

	9
	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗

	10
	取水点滤芯
	0.22um;10英寸
	永洁达

	11
	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特

	12
	活性炭滤芯
	20英寸
	源澈

	13
	线绕滤芯
	20英寸
	源澈

	14
	终端滤芯
	0.45um;10英寸
	源澈

	15
	纯化柱
	MR-4
	镀鑫

	16
	反渗透膜
	50Ｌ/Ｈ-80Ｌ/Ｈ
	海德能

	17
	UV灯
	PC-1  304
	重庆瑞朗

	18
	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特

	19
	
	
	

	20
	终端滤芯
	0.22um;10英寸
	源澈

	21
	反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能

	22
	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗

	23
	预处理1
	2-4目
	燕山（石英砂）

	24
	预处理1
	优质果壳
	燕山（活性炭）

	25
	保安滤芯
	5um;20英寸
	科百特

	26
	一级反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能

	27
	二级反渗透膜
	250Ｌ/Ｈ－300Ｌ/Ｈ
	海德能

	28
	UV灯
	UV-LB3
	重庆瑞朗


四、维护的及时性和质量保证的承诺
1.维护公司常年库须存有大量的备品备件，能满足维修时的耗材需求；

2.维护公司内须常年驻守经验丰富的售后维修工程师，并同时配备专用车辆，保证在1小时内赶到浙江中医药大学进行紧急维修，并在2小时内完成修复工作,如需更换小部件，会在接到故障通知2小时内更换修理完毕；如需更换笨重大部件，会在接到故障通知12小时内完成修理工作，必须保证用水的安全性和及时性，更换耗材费、维护保养的人工费用以及其他因维修维护或小整改所生产1000以下的零配件费用均包含在此维保报价费用内。
3.维护公司售后服务总部须有专门的技术支持工程师,负责客户的技术问题咨询，及时给予答复，并保证与用户保持长期、良好的技术交流和协作关系。
（四）其他要求
（1）质保服务要求： 

二、响应文件的编制：
（一）响应文件的组成：

1、营业执照复印件和企业资质证书复印件；

2、法定代表人授权委托书；

3、供应商授权代表社保缴纳证明； 

4、响应函；

5、报价一览表；

6、报价明细表；

7、货物配置清单

8、采购需求偏离表；

9、技术服务、技术培训的内容和措施；

10、售后服务承诺；

11、相关合同业绩等

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应响应文件编制合并装订成册，其中正本一份、副本二份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。
▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件无效。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应在响应文件包装封面上注明供应商名称、供应商地址、响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

三、报价要求：

1、本项目采用人民币报价。

2、本项目报价为最终闭口价，包含货物制造费、运输费及保险费、装卸费、仓储费、服务费、安装费、培训费、税费等所有费用。响应文件中只能提供一个报价方案。
四、成交原则：

评审小组将按询价采购的相关法规，在完全达到询价文件要求且价格最低的供应商中确定成交供应商。

五、其他：
（一）采购人不预付订货款，成交供应商自筹资金生产，并保质、保量、按时交付产品。
（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。
（三）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。
（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（五）“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则按无效标处理。

附件1

法定代表人授权委托书
浙江中医药大学：
我_______   （姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名，身份证号码：）以我方的名义参加      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表手机：              ， 授权代表邮箱：                。
▲授权代表必须是本单位在职员工，附：投标授权代表社保交纳证明。
法定代表人签名：
供应商名称（加盖公章）：
日期：
授权代表身份证复印件“粘贴处”
	


附件2

供应商授权代表社保缴纳证明

附件3

响 应 函
浙江中医药大学：

根据贵方___________________（项目名称、项目编号、标项）的询价文件，签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本____份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、我方已详细审查全部“响应文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于响应文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受响应文件的各项规定和要求，对响应文件的合理性、合法性不再有异议。
3、本响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。
4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“响应文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
6、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：
地址：_____________________________ 邮编：_________________________
电话：_____________________________ 传真：_________________________
供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________
开户银行：_________________________
银行帐号：_________________________
供应商名称（盖章）:
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件4

报价一览表
项目名称：                            
项目编号：                             
	响应总价

	金额大写：                                          ，小写：            
质保期：                    年
单位：人民币元


说明:
1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。
2.以上报价应与“报价明细表”中的“响应总价”相一致。
3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。
供应商名称（盖章）：
供应商授权代表签字：
日期：    年  月  日
附件5

报价明细表

项目编号：                                 标项：
金额单位：人民币元
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	响应总价：


供应商名称（公章）：                
授权代表签字：               
日  期：         

附件6

货物配置清单（不含报价）

项目编号：                                 标项： 
	序号
	货物名称
	厂家
	品牌
	规格型号、材质
	产地
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）： 

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件7

采购需求偏离表

项目编号：                                 标项： 

	序号
	询价文件要求
	响应规格
	是否偏离

（提供说明）

	采购资金的支付方式、时间、条件

	
	
	
	

	
	
	
	

	服务要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术要求

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.逐项按照询价文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担响应风险。

供应商名称：                               授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

附件8

一、售后服务承诺（自行编写格式自拟）

1、
2、

3、

……

二、技术服务、技术培训的内容和措施（自行编写格式自拟）

1、

2、

3、

……

附件9

浙江中医药大学采购报名表

	项目名称
	

	项目编号
	
	报名标项
	

	供应商名称
	

	通信地址
	

	项目联系人
	
	职务
	

	手机号码
	

	E-mail地址
	
	联系电话
	

	需提交的报名资料

	1
	企业营业执照副本

	2
	法定代表人授权委托书

	3
	

	供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：
日    期：      年    月    日


注：本报名表和报名资料必须在响应文件递交截止时间一个工作日前扫描件电邮至25223216@qq.com。
